微波治疗仪、电针治疗仪、电磁波治疗仪

参考参数

一、微波治疗仪参考技术参数：

1.理疗功能：连续输出；

2.电源适应范围：AC：电压220V±10%，频率：50Hz±5%；

3.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；理疗时：0—30分，以1分步进；以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.微波频率：2450MHz±50 MHz；

6.整机功率：≥580W；

7.辐射器驻波比：S≤3；

8.传输线驻波比：S≤1.5；

9.外壳泄露：≤10mw/cm²；

10.无用辐射：≤10mw/cm²；

11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

12．开关控制：由电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

- 二、电针治疗仪参考技术参数：

1、治疗仪额定输入功率：≥8VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％；

b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调，允差±10％。

5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调，允差±10％。

6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。

7、输出通道：≥5路输出。

三、电磁波治疗仪参考技术参数：

①适用治疗板直径：≥166mm；

②电源输入：AC：电压220V±10%，频率：50Hz±5%；

③功率：≥250VA；

④水平伸缩范围：0-76cm；

⑤垂直升降范围：0-60cm；

⑥头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

⑦波谱范围：2μm-25μm；

⑧定时范围：0-60分钟；

⑨工作寿命：≥2000小时。